## 洗胃机参数表
洗胃机参数响应表
分类 | 项目 | 响应内容
商务 | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证
生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证
产地
产品注册证及制造认可表复印件
设备参数 | 进液和出液异步进行，先出液后进液
可根据需求选择进液量
可对洗胃次数进行清零
具备复位功能，可恢复至初始状态
具备一键停机功能
进压数值可实时显示
流量：≥2000ml/min
洗胃压力：0-50KPa
电源电压：AC220V
售后 | 响应时间（小时） | 24
| 保修（年） | 3
保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格且附配件价格表

## 犬伤冲洗器参数表
犬伤冲洗器参数响应表
分类 | 项目 | 响应内容
商务 | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证
生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证
产地
产品注册证及制造认可表复印件
设备参数 | 具备清水冲洗功能，可使用压力可调的清水冲洗伤口
具备清水冲洗加热功能，使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能
具备清洗液冲洗功能，可使用清洗液冲洗喷洒伤口
具备交替冲洗功能，清水冲洗和清洗液冲洗可在预设程序下自动交替冲洗
具备可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节
支持打印，可打印冲洗记录单
清水流量：≥1000ml/min
清水温度：30℃～36℃
清洗液流速不小于100ml/min
售后 | 响应时间（小时） | 24
| 保修（年） | 3
保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格且附配件价格表

## 除颤仪参数表
除颤仪参数响应表
分类 |  | 项目 | 响应内容
商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证
生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证
产地
产品注册证及制造认可表复印件
设备参数 |  | 电源为AC220V
| * | 配有可充电锂电池，可断电使用
显示屏尺寸≥7英寸
除颤具备自动阻抗补偿功能
具备体外同步和非同步除颤，具备能量分档
最大除颤能量可达360J
| * | 具备生命体征监护功能（包含血压、血氧、心电监测功能）
具备手动除颤、无创起搏功能
支持至少2种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型
体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换
电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作
开机时间≤5s，符合临床使用
具备生理报警和技术报警功能
对于抢救过程支持自动录音功能
关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）
配置打印机，支持打印除颤记录
具备良好的防尘防水性能
售后 |  | 响应时间（小时） | 24
|  | 保修（年） | 3
保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格且附配件价格表